ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа стационарных газоанализаторов серий «Хоббит-Т» и «ОКА»

| Исполнение стационарного газоанализатора | Газоанализаторы с датчиками взрывобезопасного исполнения «Хоббит-ТВ» От 1 до 16 точек контроля «И21Д2» Хоббит-Т ОКА (настенное крепление, металлический корпус, графический дисплей) |
| --- | --- |
|  | Газоанализаторы с блоками датчиков общепромышленного исполнения От 5 до 16 точек контроля «И21Д2» Хоббит-Т ОКА (настенное крепление, металлический корпус, графический дисплей) От 1 до 4 точек контроля «И22Д2» Хоббит-Т ОКА (на DIN-рейку, графический дисплей) 1 точка контроля «И23» моноблок ОКА (возможность построения многоточечных систем, до 1024 точек контроля) |
| Измеряемый компонент Обращаем внимание! Ввиду перекрёстной чувствительности, при установке в одном помещении, не допускается сочетание следующих компонентов: SO2 – H2S SO2 – HCl Cl2 – NO2 HF – H2S HF – HCl HF – SO2 |  | Количество датчиков общепромышленного исполнения | Количествово датчиков взрывобезопасного исполнения «Хоббит-ТВ» |
|  | О2 |  |  |
|  | СН4 |  |  |
|  | СН4(оптич.) (только г/а ОКА) |  |  |
|  | С3Н8 |  |  |
|  | С6Н14 |  |  |
|  | Н2 |  | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | СО |  |  |
|  | NH3 |  |  |
|  | Cl2 |  |  |
|  | H2S |  |  |
|  | SO2 |  |  |
|  | NO2 (только г/а ОКА) |  |  |
|  | HCl (только г/а ОКА) |  |  |
|  | СО2 |  |  |
|  | HF |  |  |
| Пороги срабатывания | Стандартные (см. Приложение 1) Не стандартные укажите значения порогов:_________________________________________________ |
| Степень защиты датчиков от воздействия внешней среды (IP) | IP54 IP65 IP65 «по умолчанию» «для КНС» для всех датчиков общепромышленного «для Морозильных камер» и взрывобезопасного исполнения (с подогревом сенсора) |
| Особенности места установки датчиков | Помещение с нормальными климатическими условиями Морозильная камера (IP65 c подогревом сенсора) КНС (IP65 с подогревом сенсора) Уличное исполнение (IP65 без подогрева сенсора) Другое _______________________________________ |
| Схема соединения датчиков | «Звезда» (каждый Датчик подключен к Блоку индикации отдельным кабелем) | «Гирлянда» (комплектуется монтажными коробками МКБ, возможно подключение Датчиков «шлейфом») |
| Цифровой выход на ПК | RS485 (устанавливается «по умолчанию») | RS232 |
| Аналоговый выход | 0-5 мА ОБЩИЙ «+» (устанавливается «по умолчанию») | 4-20 мА ОБЩИЙ «+» | 4-20 мА ОБЩИЙ «-» |
| Комплектация блоками реле БР10М | Стандартная (1 реле для каждого порога каждого канала(датчика)) Специальная логика работы реле опишите логику:_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь,

пожалуйста, к менеджерам ООО «Информаналитика» по телефонам:

(812) 336-42-06 (многоканальный), (812) 552-29-42, 591-67-05.

Заполненный опросный лист можно отправить по e-mail:

mail@infogas.ru; ivanov@infogas.ru; kirill@infogas.ru

Приложение 1

Пороги «по умолчанию» для стационарных  газоанализаторов ОКА

(по заказу  могут устанавливаться любые пороги в пределах диапазона измерений)

| Определяемый компонент | Пороги срабатывания сигнализаци «по умолчанию»* | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| Токсичные газы |
| Оксид углерода СО 1ПДК = 20 мг/м3 | 1 порог - 20 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 |
| Сероводород H2S 1 ПДК = 10 мг/м3 | 1 порог -10 мг/м3 | 0 - 30 мг/м3 |
| Диоксид серы SO2 1 ПДК = 10 мг/м3 | 1 порог -10 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 |
| Хлор Cl2 1 ПДК = 1 мг/м3 | 1 порог - 1 мг/м3 | 0 - 25 мг/м3 |
| Фтористый водород HF 1 ПДК = 0,5 мг/м3 | 1 порог - 0,5 мг/м3 | 0 - 2,5 мг/м3 |
| Диоксид азота NO2 1 ПДК = 2 мг/м3 | 1 порог - 2 мг/м3 | 0 - 20 мг/м3 |
| Аммиак NH3 1 ПДК = 20 мг/м3 | 1 порог - 20 мг/м3 | 0 - 600 мг/м3 |
| Хлористый водород HCl 1 ПДК = 5 мг/м3 | 1 порог - 5 мг/м3 | 0 - 20 мг/м3 |
| Углекислый газ CO2 | 1 порог - 0,5 об.% | 0 - 5 об.% |
| Метан СН4 (оптика) 1 ПДК = 300 мг/м3 | 1 порог - 300 мг/м3 | 0 - 3300 мг/м3 |
| Горючие и взрывоопасные газы (1 порог =10% НКПР) |
| Метан CH4 | 1 порог - 0,44 об.% | 0 - 2,2 об.% |
| Пропан C3H8 | 1 порог - 0,17 об.% | 0 - 0,85 об.% |
| Гексан С6H14 (пары бензина) | 1 порог - 3,5 мг/л | 0 - 17,5 мг/л |
| Водород H2 | 1 порог - 0,4 об.% | 0 - 2 об.% |
| Оксид углерода СО | 1 порог - 1,09 об.% | 0 - 5,5 об.% |
| Измерение содержания кислорода |
| Кислород О2 | 1 порог - <18 об.% 2 порог - >23 об.% | 0 - 30 об.% |

* - в стационарных газоанализаторах «ОКА» могут быть установлены любые иные или дополнительные пороги сигнализации к установленным «по умолчанию» (в пределах диапазона измерения).

Пороги «по умолчанию» для газоанализаторов  «Хоббит-Т»

| Определяемый компонент | Пороги срабатывания сигнализаци «по умолчанию»* | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| Токсичные газы |
| Оксид углерода СО 1ПДК = 20 мг/м3 | 1 порог - 20 мг/м3 2 порог - 100 мг/м3 | 20 - 120 мг/м3 |
| Сероводород H2S 1 ПДК = 10 мг/м3 | 1 порог -10 мг/м3 | 5 - 30 мг/м3 |
| Диоксид серы SO2 1 ПДК = 10 мг/м3 | 1 порог -10 мг/м3 | 10 - 100 мг/м3 |
| Хлор Cl2 1 ПДК = 1 мг/м3 | 1 порог - 1 мг/м3 2 порог - 20 мг/м3 | 1 - 25 мг/м3 |
| Фтористый водород HF 1 ПДК = 0,5 мг/м3 | 1 порог - 0,5 мг/м3 2 порог - 2,5 мг/м3 | 0,5 - 3,0 мг/м3 |
| Аммиак NH3 1 ПДК = 20 мг/м3 | 1 порог - 20 мг/м3 2 порог - 60 мг/м3 3 порог - 500 мг/м3 | 20 - 600 мг/м3 |
| Углекислый газ CO2 | 1 порог - 0,5 об.% | 0,1 – 5,0 об.% |
| Горючие и взрывоопасные газы (пороги 1=10% НКПР, 2=20% НКПР) |
| Метан CH4 | 1 порог - 0,44 об.% 2 порог – 0,88 об.% | 0,22 - 2,20 об.% |
| Пропан C3H8 | 1 порог - 0,17 об.% 2 порог – 0,34 об.% | 0,09 - 0,85 об.% |
| Гексан С6H14 (пары бензина) | 1 порог - 3,5 мг/л 2 порог – 7 мг/л | 1,8 - 17,5 мг/л |
| Водород H2 | 1 порог - 0,4 об.% 2 порог – 0,8 об.% | 0,20 – 2,0 об.% |
| Оксид углерода СО | 1 порог - 1,1 об.% 2 порог – 2,2 об.% | 0,55 - 5,45 об.% |
| Измерение содержания кислорода |
| Кислород О2 | 1 порог - <18 об.% 2 порог - >23 об.% | 0 - 30 об.% |

* - в стационарных газоанализаторах «Хоббит-Т» 1 порог обязателен, 2 и 3 пороги могут быть изменены (добавлены) и установлены по заказу клиента в пределах диапазона измерения.

# Text boxes

| Контактные данные |
| --- |
| Название организации |  |
| Город |  |
| e-mail |  |
| Телефон | +____(________)_________________________ |
| Контактное лицо |  |