Протокол обмена по последовательному порту
		       для прибора “ХОББИТ-T.”

Прибор  “Хоббит-Т” имеет выход на последовательный интерфейс RS-232.

9-штырьковый разъем . 
Для работы с компьютером может быть использован стандартный кабель m – f (без перекрестного подключения линий передачи и приема).
Для обмена используются три  линий: передача, прием, земля.
При работе с компьютером и использовании кабеля с тремя  линиями может потребоваться  установка перемычек  4-6, 7-8  в разъеме со стороны компьютера.

Настройка последовательного порта:
-  скорость – 9600 
–  длина слова - 8 бит
–  без контроля
–  количество стоп-битов – 1

Данные от прибора  могут быть получены по запросу.

Запрос:

Код запроса – 0x10.   1 байт. 

Информация, принимаемая по запросу 0x10:

- количество каналов – 1 байт.
- состояния каналов – по 5 байт на каждый канал.
Информация о состоянии каналов следует без разделителей.

Состояние канала:
- признаки состояния канала – 1 байт
– текущее значение концентрации – 4 байта в коде ASCII.

Признаки состояния канала:
 	 7	   6	          5	  4	         3		2	     1	            0

| Код состояния по отказам |  | ПС_1 | ПС_2 | ПС_3 |  | Not_active |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Код состояния по отказам:
 00 – норма
 01 – обрыв в линии связи с датчиком
 10 – короткое замыкание в линии связи с датчиком
 11 – сбой (отказ) в линии связи с датчиком или в датчике.

ПС_1 =1  - превышен порог срабатывания 1
ПС_2 =1  - превышен порог срабатывания 2
ПС_3 =1  - превышен порог срабатывания 3

Not_active=1  -  канал не активен.